ИНСТРУКЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ ОТЛОЖЕНИЙ ППБ.407131.001 И

Настоящая инструкция распространяется на преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВПС, (в дальнейшем - преобразователь) производства НПО «Промприбор» г. Калуга и устанавливает порядок очистки его проточной части от отложений при профилактическом осмотре, поверке  и ремонте.

Инструкция определяет состав растворов и порядок их применения при удалении отложений, образующихся в результате оседания на электроде, турбулизаторе и стенках проточной части преобразователя бикарбонатов, сульфатов и хлоридов кальция и магния, содержащихся в воде.

# Составы для удаления отложений.

## Раствор смеси фосфорной кислоты (1 кг.) и хромового ангидрида (0,5 кг.) на 10 л. воды.

## Раствор технической молочной кислоты (0,6 кг.) в 10 л воды.

## Раствор ортофосфорной кислоты (1кг) на 5 или 10 л воды.

# Периодичность удаления отложений.

## При проведении ежегодного профилактического осмотра или поверки.

## При внеплановом ремонте преобразователя и обнаружении на внутренних поверхностях (включая сигнальный электрод и турбулизатор) отложений из-за плохой водоподготовки.

# Требования безопасности.

## К работе допускаются лица, изучившие данную инструкцию и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

## При приготовлении растворов кислоту лить в воду; для размешивания применять стеклянную палочку или пруток из нержавеющей стали.

## Работу проводить в защитных очках и резиновых перчатках.

## При попадании раствора на кожу и после окончания работы руки и лицо вымыть водой с мылом.

# Порядок работы.

## Приготовить один из растворов, указанные в п.1. Температура раствора t = 4050 С.

## Раствор на внутренние стенки, турбулизатор и электрод нанести тампоном, мягкой кистью или простым наливом.

- Перед наливом раствора один из штуцеров или фланцев преобразователя заглушить, прибор установить вертикально.

## Время обработки проточной части раствором 0,5 . . . 1 час.

## После обработки раствор слить в стеклянную посуду (бутыль) и закрыть пробкой.

- Слитый раствор после отстоя подлежит дальнейшему использованию.

## Для нейтрализации раствора, который остался на стенках, турбулизаторе и электроде преобразователя, внутреннюю поверхность промыть раствором соды кальцинированной Na2 CO3.

- Концентрация 150-200 г. на 10 литров воды.

- Температура t = 60-70С

- Продолжительность промывки 15-20 минут.

## После нейтрализации внутреннюю поверхность преобразователя промыть 2-3 раза чистой водой.

- Допускаются другие химические и механические способы очистки и удаления отложений, при условии сохранения целостности и исключающие образование диэлектрической пленки на элементах проточной части.